附件2

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称  显微共聚焦拉曼光谱仪

申  购  单  位    浙江水利水电学院

申   购   人          刘光

联 系 电 话

申  请  日  期    2024  年  4  月  1  日

实验室与设备管理处制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的教学科研类仪器设备均需填此表。

二、《申购论证报告》一式2份，经审核后，1份存实验室与设备管理处，作为考核依据；1份存申购单位，待设备到货后存入设备档案。

三、本表须逐项详细填写。

四、本表支撑材料包括厂商报价单复印件。

五、如所购置仪器设备(含软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

六、其他说明：

（一）单价10万元及以上，30万元以下的仪器设备由申购单位自行组织专家论证、评议；单价30万元及以上的仪器设备由申购单位组织、实验室与设备管理处参与专家论证、评议。申购单位分管领导、实验室主任、仪器设备主要使用管理人员须参加论证会。

（二）论证专家总数须为单数且不少于3名，校外专家占比不少于专家总数的三分之二，并由校外专家担任专家组组长；专家职称为副高及以上，同时具有较丰富的管理使用类似设备经验或从事拟购置设备相关研究领域；专家须与拟购置大型仪器设备的采购、操作和管理无直接关联。

（三）申购大型仪器设备的单位须对《申购论证报告》真实性负责；申购人须对大型仪器设备运行管理及使用效益负责；论证专家组须对“专家组论证意见”结论负责。

（四）《申购论证报告》在网上公示一周。公示若无异议，大型仪器设备购置论证完成。

| 仪器设备中文名称 |  |  | 显微共聚焦拉曼光谱仪 |  |  |  |  |  |  | 参考型号规格 |  |  |  |  |  |  | inVia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备属性 |  |  | £通用 ☑专用 |  |  |  |  |  |  | 申购数量 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 申购类别 |  |  | 新增 □更新 □配套 |  |  |  |  |  |  | 单价（人民币） |  |  |  |  |  |  | 140万元 |  |  |
| 进口设备填写 |  |  | 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  | Confocal micro-Raman spectroscopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  | 英国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （折合）外币 |  |  |  |  |  |  | 19.35万美元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否免税 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指 标 及 用 途 | - 灵敏度：硅三阶峰（约在1440 cm-1）的信噪比≥50:1，并能观察到四阶峰； - 光谱分辨率和采集速度：所测得全谱段≤1 cm-1，对样品采用原位测试时每秒采集谱图≥1000幅； - 光谱重现性：≤0.02 cm-1； - 空间分辨率：横向分辨率≤0.3微米，光轴方向纵向分辨率≤1微米，共焦深度连续可调； - 高自动化：具备全自动切换功能，包括对激光波长、光栅、滤光片的切换； 6. 具备全自动校准功能，包括激光光路自动校准，信号光路自动校准，谱峰位置自动校准等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | (1.购置该仪器设备目的、用途；2.阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等) 显微共聚焦拉曼光谱仪是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术，其信号来源于分子的振动和转动，表征了分子和化学键的特征，是一种重要的分析物质组分、结构的手段。通过拉曼光谱的分析，可以获得物质的振动转动能级信息，从而鉴别物质，分析物质的性质，对分析物质结构和性质的变化非常有帮助。随相关技术的发展，如共焦技术，微弱信号检测技术，自动化功能等的应用，使得操作更为简便，应用更加广泛。因而，拉曼光谱也越来越广泛地应用于各种不同学科领域的研究，其应用领域涉及纳米材料，碳材料，二维材料，生物，半导体，薄膜，新型有机高分子，复合材料，无机材料，电化学，环境，微塑料，能源催化研究等等。同时，结合高精度的样品平台和CCD检测器技术，可对选定区域进行点、线、面扫描，从而确定不同物质的成分分布状况。 随着本学院新平台的搭建及相关课题和实验的开展，我们迫切需要一台显微共聚焦拉曼光谱仪。该系统要求具有高灵敏度，高分辨率和高重复性，仪器性能能够达到如下要求：配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 置785nm激发波长，具备显微共焦测试性能; 785nm激发波长满足大部分常规样品的测试, 适合有有荧光干扰的样品(如生物材料, 有机高分子材料)测试；各个激发波长系统切换方便，光路分立并独立优化，互不影响且同时能达到最优化程度；光谱分辨率全谱段≤1cm-1；重复性≤±0.02 cm-1；具备大面积快速扫描成像及3D成像功能；系统具备光路自动切换以及自动调节优化功能，保证系统能高效率工作。 电气工程学科涉及高电压与绝缘技术、新能源等多个涉及材料领域的领域，在开发高性能电缆、绝缘材料、研发高性能能源存储材料等方面具有重要作用。此外，针对本科高电压技术、新能源材料与器件、电气检测技术等专业课程教学过程中提高学生认识、检测以及设备实操能力具有重要作用，对推动我校电气工程学科发展具有重要意义。 此设备的引入可以为相关院系提供一个测试平台，促进相关研究的进展，提升研究水平，极大丰富本课题组科研检测手段，也可以很好的为周边地区企事业单位、科研院所，大专院校提供相应的测试服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（与已有调研设备的比较仍需购置请说明理由，可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属单位 |  |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  |  | 是否开放 |  |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少3家可供货厂商及相关情况，厂家报价单作为本表支撑材料一并报送，否则填写无效。（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及型号 项目参数 |  |  |  | 品牌:Renishaw 型号: inVia |  |  |  |  |  | 品牌: NT-MDT 型号: NTEGRA |  |  |  |  | 品牌: Princeton Instruments 型号: MonoVista |  |  |  |
|  | 主要性能指标 |  |  |  | 1. 灵敏度(硅三阶峰的信噪比)≥50:1; 2. 光谱分辨率: 全谱段≤1 cm-1; 3. 光谱重复性≤ ±0.02 cm-1; 4. 按激发波长优化、分立式光路设计, 系统总通光效率≥50%; 5. 空间分辨率<0.3um(配备扩束器); |  |  |  |  |  | 1. 灵敏度(硅三阶峰的信噪比)≥25:1; 2. 光谱分辨率: 全谱段1 cm-1; 3. 光谱重复性≤ ±0.03 cm-1; 4. 系统总通光效率30%; 5. 没有内置硅片和氖灯。用户需手动自行校准仪器。 |  |  |  |  | 1. 灵敏度(硅三阶峰的信噪比)≥20:1; 2. 光谱分辨率: 全谱段好于 1 cm-1; 3. 光谱重复性≤ ±0.05 cm-1; 4. 系统总通光效率30%; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 内置硅片和氖灯。具有目前市面上拉曼光谱仪器最高的自动化功能，具有光路的自动切换及自动校准功能，用户可完全自己操作软件自动调节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优点 |  |  |  | 性能参数好, 自动化程度高 |  |  |  |  |  | 自动化可以 |  |  |  |  | 性能参数可以 |  |  |  |
|  | 缺点 |  |  |  | 仪器体积较大 |  |  |  |  |  | 性能参数略低 |  |  |  |  | 自动化程度不足 |  |  |  |
|  | 报价（附报价单） |  |  |  | 140万元 |  |  |  |  |  | 146万元 |  |  |  |  | 137万元 |  |  |  |
|  | 生产厂/供应厂商 |  |  |  | Renishaw |  |  |  |  |  | NT-MDT |  |  |  |  | Princeton Instruments |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  | 售后服务也比较完善。 |  |  |  |  |  | 售后服务较差。 |  |  |  |  | 售后服务较差。 |  |  |  |
| 仪 器 设 备 配 套 要 求 | 1.管理、维护人员配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 年龄 |  |  |  | 文化程度 |  |  | 职务职称 |  |  | 专职/兼职 |  |  | 熟练程度 |  |  |  | 需培训否 |
|  | 刘光 | 31 |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  | 兼职 |  |  |  |  |  |  | 需要 |
|  | 陈辰 | 30 |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  | 兼职 |  |  |  |  |  |  | 需要 |
|  | 2.仪器拟安置地址： 钱塘 校区 实验中 楼 220 房间，使用面积： 85 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  | 安装需要条件 |  |  |  | 具备情况 |  |  |  |  | 拟改进措施 |  |  |  |  | 初步预算（元） |  |
|  | 水 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  | 普通接电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防尘防震 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.改造预算所需经费来源说明：实验室完全具备设备安装条件，无需改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.安全保护措施落实情况：已落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.拟购仪器附件、零配件、软件配套经费及购置后运行维修经费的落实情况：已落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 800 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 1.教学：课程名称、实验项目名称、实验学时数、实验学生数。 2.科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数。 3.校内外服务：专业、学科、使用机时。 - 该大仪为专用设备，一般不应用于本科教学。 - 科研：应用于各种不同学科领域的研究，其应用领域涉及纳米材料，碳材料，二维材料，生物，半导体，薄膜，新型有机高分子，复合材料，无机材料，电化学，环境，微塑料，能源催化研究等等。预期可在相关领域顶级期刊发表论文2篇以上/年。主要设计课题：硅基钯电阻式MEMS高灵敏缓释氢传感器关键技术研究，国家自然科学基金委员会；加氢站中氢泄漏预警MEMS传感器关键技术研究，浙江省应急管理厅；基于量子极弱磁场敏感的高压输电线路故障精准定位检测系统，杭州电力设备制造有限公司；微纳集成硅基钯电阻式缓释氢气传感器关键技术研究, 中央引导地方科技发展专项等；基于锰基氧化物电极制备及柔性镁离子电池开发，浙江省教育厅项目。年使用机时数700小时。 - 校内外服务：设备购置后可开通仪器共享，供校内外有需单位及师生使用，主要涉及电气工程、材料、能源、光电催化、信息材料、环境工程等众多领域学者使用。预计对外开放时长100小时/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 诺 | 1.对于分析测试类及可共享的仪器，已落实管理人员做好大仪共享平台的数据管理和维护工作； 2.仪器购置后在满足校内教学、科研需求的前提下，对校内外开放使用； 3.若大型科研仪器设备单价在人民币30万元（含）以上的，须纳入浙江省大仪平台，并安装物联网传感器。 大仪申购人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专 家 组 论 证 意 见 | 意见主要内容包括： 1.申购设备必要性，在教学、科研方面作用； 2.设备名称是否为市场通用名称，符合采购本质属性； 3.申购设备选型、技术指标及附件配置等是否合理； 4.设备管理技术人员、安装条件及辅助设施是否到位。 2024年4月30日，电气工程学院组织有关专家在综合楼708召开了显微共聚焦拉曼光谱仪购置论证会，与会专家听取用户阐述申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 1、显微共聚焦拉曼光谱仪是重要的光学表征测试仪器，通过研究分子的振动能级，可反映物质的成分和结构信息。该设备可应用于我们学院研究生教学、学科竞赛、学科建设和相关科研项目； 2、设备名称是市场通用名称，符合采购本质属性； 3、申购设备选型、技术指标及附件配置合理； 4、设备管理技术人员到位，安装条件到位，无需其他辅助设施。 是否同意购置：  同意 □ 不同意 日期：2024年4月30日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专家姓名 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 | 签名 |
|  | 组长：孙坚 | 中国计量大学 | 教授 |  |  |
|  | 于明州 | 中国计量大学 | 教授 |  |  |
|  | 赵国栋 | 杭州休普电子技术有限公司 | 高工 |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部、中心、研究院）意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

经费归口管理部门意见： 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处意见: 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日